Załącznik nr 1 do Formularza Oferty
                                                                                     Po wypełnieniu i podpisaniu dołączyć
                                                                                     do oferty 
                                                                                              
SZCZEGÓŁOWE PARAMETRY TECHNICZNE 
 APARATU RTG

Pełna nazwa urządzenia:........................................................................................................

Model : ......................................................................... ...........................................................

Producent .................................................................................................................................

Rok produkcji .........................................................................................................................                                                    

Lp	Wymagana szczegółowa specyfikacja techniczna i opis parametru
	Wymagane wartości graniczne	Oferowane wartości, parametry, dane techniczne, opisy,  (wypełnia wykonawca)	Parametry oceny	Skala punktowa	

PARAMETRY TECHNICZNE -  wartość kryterium: 20% 	
A.	GENERATOR
	
1	Generator wysokiej częstotliwości 	TAK		bez oceny 	

2	Częstotliwość pracy ≥ 25kHz
	TAK		bez oceny		
3	Moc generatora ≥  50kW
	TAK		bez oceny		
4	Zakres napięć	min. kV = 
30 kV 		bez oceny		
		max. kV = 150 kV				
5	Zakres mAs	min. mAs dla trybu AEC ≤ 0,5 mAs		Minimalizacja

	1 – 0

		max. mAs dla trybu AEC = 600 mAs		bez oceny

	
		min. mAs dla trybu ręcznego ≤ 0,5 mAs		Minimalizacja

	1 – 0

	
		max. mAs dla trybu ręcznego ≥ 850 mAs		Maksymalizacja 	0 - 3	
6	Zakres prądów	min. mA ≤ 10 mA		bez oceny

		max. mA ≥ 650 mA		maksymalizacja	0 - 3	
7	Zakres czasów ekspozycji	Najkrótszy czas ≤ 1 ms		Minimalizacja
	1 -0
	
		Najdłuższy czas  ≥ 6 s		bez oceny		
   8	AEC (Automatyka)	TAK		bez oceny		
   9	Programy anatomiczne	≥ 1000
programów		maksymalizacja	0 - 3	
10	Zasilanie	3x400V / 50Hz
		bez oceny		

B. KOLUMNA PODŁOGOWA Z KOŁPAKIEM
	
1	Zakres równoległego do osi stołu ruchu (przesuwu) kolumny	≥ 4000 mm		maksymalizacja 	0 – 2 	
2	Zakres poprzecznego do osi stołu ruchu (wysuwu) wysięgnika kołpaka z lampą RTG	≥  150 mm		maksymalizacja	0 - 2	
3	Zakres pionowego ruchu wysięgnika kołpaka z lampą RTG	≥  1500 mm		bez oceny		
4	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi pionowej	≥  90 stopni		bez oceny		
5	Zakres obrotu kołpaka z lampą RTG wokół osi poziomej	≥  125 stopni		maksymalizacja	0 - 1	

C. LAMPA  RTG
	
1	Wymiary ognisk lampy RTG	≤ 0,6/1,2 mm²		minimalizacja	5 - 0	
2	Moc dla poszczególnych ognisk	≥  20/60 kW		maksymalizacja	0 - 5	
3	Szybkość wirowania anody	≥  3000 obr/min		maksymalizacja	0 - 1	
4	Pojemność cieplna anody	≥  300 kHU		maksymalizacja	0 - 1	
5	Pojemność cieplna kołpaka	Podać w kHU		maksymalizacja	0 - 3	
6	Wydajność chłodzenia anody	Podać w kHU/min		maksymalizacja	0 - 3	
7	Centralny aretaż 3 ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka zwalniany za pomocą jednej ręki	TAK		bez oceny		

D.  STÓŁ DO ZDJĘĆ Z OPUSZCZANYM BLATEM
	
1	Obciążalność płyty pacjenta	≥ 200 kg		maksymalizacja	0 - 5	
2	Wymiary płyty pacjenta	≥2100x740mm		bez oceny		
3	Pływająca płyta pacjenta	TAK		bez oceny		
4	Zakres przesuwu wzdłużnego płyty pacjenta	≥ 1000 mm		maksymalizacja	0 - 5	
5	Zakres przesuwu poprzecznego płyty pacjenta	≥ 250 mm		maksymalizacja	0 - 5	
6	Zakres przesuwu wzdłużnego wózka z szufladą Bucky	≥  200 mm		maksymalizacja	0 - 5	
7	Wysokość blatu stołu regulowana elektrycznie	W zakresie ≥ 400 mm		maksymalizacja	0 - 3	
8	Najniższa wysokość blatu stołu	≤ 550 mm		minimalizacja	3 - 0	
9	Ekwiwalent Al. płyty pacjenta	≤ 0,8 mm Al		minimalizacja	3 - 0	
10	Odległość film-płyta pacjenta	≤ 80 mm		minimalizacja	3 - 0	
11	Automatyka AEC	TAK		bez oceny		
12	Akceptowane formy kaset standardowe	od 24x18 cm do 35x43 cm		bez oceny		
13	Uruchamiana w trakcie ekspozycji (oscylacyjna) kratka przeciwrozproszeniowa	TAK		bez oceny		
14	Uchwyt do kaset do wykonywania zdjęć promieniem poziomym	TAK		bez oceny		

E. UCHYLNY STATYW DO ZDJĘĆ ODLEGŁOŚCIOWYCH
	
1	Zakres ruchu pionowego panela Bucky	≥ 1500 mm		bez oceny		
2	Wykonywanie zdjęć promieniem pionowym w szufladzie kasetowej panela Bucky statywu ustawionego w pozycji poziomej	TAK		bez oceny		
3	Ekwiwalent Al. płyty pacjenta	≤ 0,6 mm Al		minimalizacja	3 - 0	
4	Odległość film-płyta pacjenta	≤ 40 mm		minimalizacja	3 - 0	
5	Automatyka AEC	TAK		bez oceny		
6	Akceptowane formaty kaset standardowe	od 24x18cm do 35x43 cm		bez oceny		
7	Uruchamiana w trakcie ekspozycji (oscylacyjna) kratka przeciwrozproszeniowa	TAK		bez oceny		
8	Komplet uchwytów pacjenta do projekcji PA i LAT	TAK		bez oceny		

GWARANCJA, SERWIS GWARANCYJNY I POGRAWANCYJNY - 10%

1	Okres gwarancji	≥ 1 rok		maksymalizacja	0 - 2	
2	Ilość przeglądów w okresie gwarancji	≥ 1/rok		maksymalizacja	0 - 1	
3	Czas reakcji od zgłoszenia	≤ 48 godzin		bez oceny		
4	Czas trwania naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego wydłuża się okres gwarancji o czas przestoju	≤ 3 dni		bez oceny		
5	Koszt pogwarancyjnej obsługi serwisowej za 1 r-g z dojazdem do użytkownika	Podać w PLN netto		minimalizacja	1 - 0	
6	Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży aparatu ( w latach)	≥ 10 lat		bez oceny		

 Parametry, których wartość określona jest w rubryce “Wymagana szczegółowa specyfikacja techniczna” i opis parametru “wymagane wartości graniczne” stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Zasady oceny punktowej:
1. Najmniej korzystna wartość parametru spośród ocenianych ofert będzie oceniona 
    0 pkt.
2. Najkorzystniejsza wartość parametru spośród ocenianych ofert uzyska maksymalną
    wartość punktową ze skali.
3. Pośrednie wartości parametrów spośród ocenianych ofert otrzymają proporcjonalną
    wartość punktową z dokładnością do setnych części.
4. Wartości punktowe zostaną odniesione do wagi kryterium.

Oświadczamy, że:
1. Oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia  są kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.
2. W cenie oferty są zawarte wszystkie wyspecyfikowane powyżej funkcje

 .....................................................                  ................................................................
   (miejscowość, data)                                                      (podpis Wykonawcy)